## Sheet1
部份医用耗材遴选目录
序号 | 产品名称 | 产品需求 | 备注
1 | 常规手术器械 | 包含不锈钢器皿及灭菌盒。 | 中选1家生产企业，备选1家生产企业。
2 | 五官类手术器械 | 1、所用与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准的要求。 2、在常规条件下消毒，不得产生腐蚀现象。符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级要求。 3、器械热处理，其硬度为48HRC-52HRC。 4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 5、钳头刃口应锐利、完整、无断刃、卷刃现象，闭合上下二片刃口应吻合，不得有错口或偏摆现象，连接部位应牢固、平整，无松动和表面堆积物，销钉无露白现象。 | 中选1家生产企业。
3 | 腹腔镜类手术器械 | 1、器械外表应光滑、圆润，表面不得有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷；器械各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，无脱焊或堆焊现象。 2、钳类器械开闭时应轻松灵活，不得有卡滞感觉，当钳头闭合时，不得有错口现象。钳类器械钳头的二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象，钳齿应清晰、完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷，剪刀刃边不得有卷刃、崩刃现象。 3、器械铆钉应铆合在相应部位，牢固可靠，当器械打开或闭合时，不得松动。 4、钳类器械应具有良好的夹持性能，其中Φ2mm 外径的钳子夹持力应不小于5N，Φ5mm外径的钳子夹持力应不小于20N，Φ10mm外径的钳子夹持力应不小于40N。5、钛夹钳、施夹器、松夹钳、持针钳、靶式钳、腹壁缝合钳、打结钳、分离钳、 抓钳、活检钳、咬切钳、造影钳硬度为 300HV0.2-600HV0.2；取物钳、扇形钳硬度为 200HV0.2-400HV0.2；剪刀硬度为：478HV0.2-620HV0.2；穿刺针硬度为： 200HV0.2-400HV0.2。 6、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面 Ra 参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm；其余部分的最大值为1.6μm。 7、穿刺器、气腹针、吸引器、注水器的阀门旋转应灵活，在关闭状态下，经4kPa气压，应无明显渗漏。 8、耐腐蚀性能：按照YY/T0149的沸水法进行试验，不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 9、咬切钳、持针钳、抓钳、分离钳的钳头开合应顺利，钳杆在开闭时不得有干扰使用者使用的晃动。 10、扇形钳单独开合各指时，关节应锁定不动，展开后各相邻指间夹角差别应不大于5°。 11、持针钳锁扣使用灵活可靠，在锁止状态下非有意行为时应不能弹开。当锁止牙全部锁合后唇头齿前端 3/5 的齿面应全部接触钳头，两片齿面齿形应完全密合。 12、扇形钳单独调节关节弯曲时，各相邻指间夹角应锁定不动。 13、扇形钳叶片应能承受不小于10N 的托举力，托举力消除后，头部重叠性应无变化。 14、柄带锁卡功能的抓钳、分离钳钳头在锁合状态下的啮合力不小于10N。 | 配套或兼容我院现有的腹腔镜使用。中选1家生产企业。
4 | 宫腔镜类手术器械 | 宫腔镜用手术器械，半硬性，配合宫腔检查镜使用，为各类宫腔镜手术提供全方位的解决方案。 | 配套或兼容我院现有的宫腔镜使用。中选1家生产企业。