## Sheet1
遴选目录
序号 | 产品名称 | 科室需求 | 科室 | 单位 | 备注
1 | 卢戈氏碘 | 规格：100ml/瓶、500ml/瓶；阴道镜检查用 | 妇科 | 瓶
2 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 单只规格：大、中、小号；无粉表面，用于阴道内诊检查, | 产科 | 只
3 | 腹股沟疝补片（聚丙烯补片） | 规格：10.8*16cm；成人腹腔镜腹股沟疝无张力修补术 | 儿外科 | 片 | 可收费耗材
4 | 微创筋膜闭合器 | 钩针设计，直径1.6mm,钩针需带钳口设计，可以钳夹组织 | 儿外科 | 个 | 可收费耗材
5 | 负压引流器 | 压力表插口为德标，能与插入体内的链接管相连，能起到负压吸引及收集引流液的作用。 | 儿童呼吸科 | 个
6 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂 | 检测方法：吖啶酯直接发光技术，首个结果时间≦12min 重复性、精密度CV值≦8%，最低检测限：≦0.6mIU/ml | 急诊科 | 人份
7 | 聚酰胺不可吸收缝合线 | 规格：10-0；眼科显微手术用 | 眼科 | 根 | 可收费耗材
8 | 可吸收性外科缝合线 | 规格：双针，铲针，6-0、8-0；眼科显微手术用 | 眼科 | 根 | 可收费耗材
9 | 泪液分泌监测滤纸条 | 眼科用 | 眼科 | 盒
10 | 角膜荧光染色试纸 | 眼科用 | 眼科 | 盒
11 | 一次性使用泌尿斑马导丝 | 各种型号，常用于输尿管手术中引导导管，置入器具 | 麻醉科 | 根 | 可收费耗材
12 | 一次性无菌手术布单包 | 急诊手术用，一个包里至少有一块210*320cm大洞巾，4块200*220cm中单，4块80*80cm的治疗巾，1块140*120cm的小洞巾，手术衣4件 | 麻醉科 | 个
13 | 一次性结扎夹 | 规格：大、中、小；儿外科腹腔镜手术体内血管和组织结扎用 | 麻醉科 | 个 | 可收费耗材
14 | 超声高频外科集成手术设备 | 规格：HPBLUECN；要求与我院强生超声高频外科集成系统主机适配，甲状腺手术用 | 麻醉科 | 把 | 可收费耗材
15 | 一次性使用超滑导尿管 | 规格：三腔标准型20Fr、22Fr、24Fr；一个腔头可连接引流袋用于排尿起引流作用，一个腔头带有气囊用于注入液体或气体起固定作用，一个腔头可以注入液体起冲洗膀胱作用 | 生殖科 | 根 | 可收费耗材
16 | Equalbit dsDNA Assay kit | 无需配制，即开即用，试剂有效期半年以上，通过Qubit荧光仪用于检测DNA浓度 | 生殖科 | 盒
17 | Qubit Assay Tubes | 试剂有效期一年以上，无核酸酶，无菌，用于检测DNA浓度 | 生殖科 | 盒
18 | 无核酸酶水 | 无核酸酶，用于配制试剂、稀释样本 | 生殖科 | 瓶
19 | Tween20 | 用于清洗测序仪 | 生殖科 | 瓶
20 | 无尘纸 | 无菌，用于擦拭仪器 | 生殖科 | 匐
21 | 微型离心管 | 规格1.5ml；无菌，无核酸，耐受温度-80摄氏度，用于分装试剂、样本 | 生殖科 | 根
22 | 微型离心管 | 规格：0.2ml；无菌，无核酸，耐受温度-80摄氏度，100摄氏度，单个，用于分装试剂、样本 | 生殖科 | 根
23 | 带滤芯去核酸酶吸头 | 规格200ul、100ul、10ul、2.5ul；无菌，无核酸，带滤芯，适用于eppendorf移液枪，用于PGT实验室吸样 | 生殖科 | 个
24 | 鞘液 | 与流式细胞仪配套使用，用于使细胞成为单细胞悬液 | 生殖科 | 瓶
25 | 清洗液 | 与流式细胞仪配套使用，用于清洗流式细胞仪上的管路 | 生殖科 | 瓶
26 | 流式管 | 与流式细胞仪配套使用，用于分装样本上样 | 生殖科 | 瓶
27 | IFN-γ/IL-2/IL-4/IL-6/IL-10/IL-17/TNFa检测试剂盒 | 试剂适用于我院已有流式细胞仪BeamCytle准确度：相对偏差≦15%，重复性：CV≦15%, | 生殖科 | 人份
|  | 最低检测下限≧2.3pg/ml | 生殖科
|  | 试剂有效期>15个月，开瓶后可保存一个月 | 生殖科
|  | 试剂盒提供标准品，配有样本稀释液、洗液、读数液 | 生殖科
|  | 用途：检测人体生物标本中IFN-γ/IL-2/IL-4/IL-6/IL-10/IL-17/TNFa的表达 | 生殖科
28 | CD4-FITC/CD8-PE/CD3-PerCP荧光单克隆抗体试剂盒（封闭抗体） | 试剂适用我院已有流式细胞仪BeamCytle | 生殖科 | 人份
|  | 检测指标：三色荧光标记，检测淋巴细胞中T淋巴细胞、辅助/诱导T淋巴细胞和抑制/细胞毒T淋巴细胞的百分率 | 生殖科
|  | 线性：CD3+,CD3+CD4+每个稀释度中位数与所有稀释度中位数的相对偏差≦4%，CD3+CD8+每个稀释度中位数与所有稀释度中位数的相对偏差≦2% | 生殖科
|  | 精密度：CD3+,CD3+CD4+淋巴细胞亚群CV≦3%,CD3+CD8+淋巴细胞亚群CV≦6% | 生殖科
|  | 染色稳定性：CD3+,CD3+CD4+淋巴细胞亚群阳性百分比相对偏差≦1%,CD3+CD8+淋巴细胞亚群阳性百分比相对偏差≦5%, | 生殖科
|  | 试剂有效期一年以上 | 生殖科
|  | 用途：用于裂解红细胞的全血样本中，人类成熟T淋巴细胞及亚群的百分率 | 生殖科
29 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP-Cy5.5/CD-PC7/CD19-APC/CD8-APC-Cy7荧光单克隆抗体试剂盒(流式细胞法） | 试剂适用于我院已有流式细胞仪BeamCytle | 生殖科 | 人份
|  | 六色荧光标记淋巴细胞亚群的7个不同指标 | 生殖科
|  | 线性范围：3×108-5×109个/L | 生殖科
|  | 精密度：CD3+,CD3+CD4+淋巴细胞亚群CV≦8%,CD3+CD8+,CD3-CD19+,CD3-CD(16+56)+淋巴细胞亚群CV≦15% | 生殖科
|  | 试剂有效期一年以上 | 生殖科
|  | 用途：用于裂解红细胞的全血样本中，人类成熟淋巴细胞及亚群的百分率 | 生殖科
| 精子DNA碎片检测试剂盒 | 试剂适用我院已有流式细胞仪BeamCytle | 生殖科
|  | 具有AI荧光法检测平台。对特殊样本或低浓度样本可稳定检测，结果可溯源。 | 生殖科
30 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（防水型） | 灭菌用，能够监测134℃灭菌，时间4分钟以上，防水。 | 供应室 | 盒
31 | 过氧化氢低温等离子体灭菌效果监测极速生物指示剂 | 规格：50支/盒；要求与我院生物阅读器，型号LK/AR-0102适配 | 供应室 | 盒
32 | 压力蒸汽灭菌效果监测极速生物指示剂 | 规格：50支/盒；要求与我院生物阅读器，型号LK/AR-0101适配 | 供应室 | 盒
33 | 低温等离子灭菌器专用卡匣 | 规格：2ml/粒；要求与我院已有过氧化氢低温等离子体灭菌器，型号为LK/MJG-100适配 | 供应室 | 盒
34 | 低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 规格：3ml/粒；要求与我院过氧化氢低温等离子体灭菌器，型号为LK/KS150-A1适配 | 供应室 | 盒
35 | 清洗剂 | 要求与我院已有DK-ENT-MS手术动力装置适配。 | 耳鼻喉科 | 瓶
36 | 润滑剂 | 要求与我院已有DK-ENT-MS手术动力装置适配。 | 耳鼻喉科 | 瓶
37 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≦1.5毫升 | 病理科 | 支
38 | Calcitonin降钙素抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≦1.5毫升 | 病理科 | 支
39 | Galectin-3抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≦1.5毫升 | 病理科 | 支
40 | MC抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≦1.5毫升 | 病理科 | 支
41 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≦1.5毫升 | 病理科 | 支
42 | 细胞角蛋白 19抗体试剂 | 方法学：免疫组织化学，规格≦1.5毫升 | 病理科 | 支
43 | 一次性使用阴道电极 | 1、放置于阴道内采集盆底肌电信号，可用于进行盆底肌肉功能评估、电刺激治疗及生物反馈训练。与生物刺激反馈仪、小瑞翼等仪器配套使用。 2、为一次性使用无菌产品，独立的无菌包装，需提供医疗器械注册证或检测报告表面该产品为一次性及无菌产品； 3、外形尺寸：110.5x63.0x26.0mm，公差±2.0mm，导电部分尺寸：44.5±1.0mm，宽度：21±1.0mm。导通电阻：电极插孔与对应金属片间导通电阻应小于0.5Ω，方便手持，防旋转、防滑脱 | 妇保科 | 个 | 同一品牌
44 | 一次性使用阴道电极 | 1、一次性使用阴道电极放置于阴道内采集盆底肌电信号，可用于进行盆底肌肉功能评估、电刺激治疗及生物反馈训练。与生物刺激反馈仪、小瑞翼等仪器配套使用。 2、提供医疗器械注册证；采用独立包装，易撕易取。 3、外形尺寸：110.0mm（±3mm）*φ27.0mm（±1mm）；不锈钢金属片尺寸：高46mm±2mm，长径21mm±1mm，短径14mm±1mm；；导通电阻：电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻应小于100Ω，方便手持，防旋转、防滑脱。 | 妇保科 | 个
45 | 阴道电极 | 1、阴道电极放置于阴道内采集盆底肌电信号，可用于进行盆底肌肉功能评估、电刺激治疗及生物反馈训练。与生物刺激反馈仪、小瑞翼等仪器配套使用。 2、提供医疗器械注册证； 3、电极长度≥72mm，直径≥28mm；电极插孔与对应金属片间导通电阻应小于0.5Ω。两金属片间绝缘电阻应大于10MΩ。两不锈钢片间施加1500V电压历时1min无闪络和击穿。 | 妇保科 | 个
46 | 阴道电极 | 1、阴道电极放置于阴道内采集盆底肌电信号，可用于进行盆底肌肉功能评估、电刺激治疗及生物反馈训练。与生物刺激反馈仪、小瑞翼等仪器配套使用。 2、提供医疗器械注册证； 3、电极长度≥110mm，直径≥27mm；电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻应小于0.5Ω。两不锈钢片间绝缘电阻应大于10MΩ。两不锈钢片间施加1500V电压历时1min无闪络和击穿。 | 妇保科 | 个
47 | 盆底肌肉康复器 | 1、用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解器官膨出或脱垂、慢性疼痛、便秘等症状。 2、本产品由五个形状相同但重量不同的康复器主体和尾部引线组成。康复器主体由硅橡胶和内置配重铁块组成。尾部引线材料为硅橡胶。 | 妇保科 | 个
48 | 过敏原液加载贴 | 用于吸入类、食入类过敏原（I型变态反应）的检测。大多数人感觉不到疼痛、受测者可移动、适合成人及儿童 | 皮肤科 | 个
49 | 化学换肤术护理包 | 为化学剥脱术后即可使用产品，成分为多聚糖大分子聚合物透明质酸钠，包含了130万道尔顿分子量，具有极好的成膜性，促进表皮脂质屏障行成，促进角质形成细胞迁移，抑制疤痕增生，并且起到抗炎的作用，对外抵御外界细菌，致敏原的伤害，对内保持微创面湿润环境，恢复皮肤屏障功能 | 皮肤科 | 个
50 | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | PCR荧光探针法,检测型别：通用型，包含诺如病毒GI、GII、GIV型 | 检验科 | 人份
51 | 核酸提取试剂盒 | 96人份/盒，与我院已有博科BK-HS96提取仪适配 | 检验科 | 盒
52 | 病毒采样管 | 20混1采样管，具有灭活功能 | 检验科 | 根
53 | 胸苷激酶1检测试剂盒 | 检测方法：化学发光法.重复性：CV≤10%，首报告时间＜25分钟 | 检验科 | 人份
54 | B群链球菌显色平板 | 规格：直径7cm； | 检验科 | 个
55 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 250cm多通道连接管（耐压300psi),能配套所有高压注射器 | 放射影像科 | 根
56 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 规格:100ml ;P/N400 100A 单筒，带附件（吸药器），要求与我院已有杭州正源高压注射器适配。 | 放射影像科 | 支
57 | 定位膜 | 定位膜（分体部、腹部、头颈肩膜），放疗用患者体位固定袋（发泡胶），真空垫，定位标记点，定位标记笔。以上用途都是放疗患者体位固定用。 | 放疗科 | 张
58 | 一次性使用无菌手术刀片 | 规格 ：11#15#21# | 通用 | 片
59 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 灭菌；有粉表面，单只规格：大、中、小号 有粉表面，双只规格：大、中、小号。 | 通用 | 只、双
60 | 丁腈手套 | 无粉表面，规格：特小、小、中、大、特大号 | 通用 | 盒
61 | 医用一次性防护服 | 医用人员防护用，符合标准GB19082-2009标准； | 通用 | 件
62 | 医用防护口罩 | 医用人员防护用，可调系带、符合标准GB19083-2010标准 | 通用 | 个
63 | 医用隔离面罩 | 医用人员防护用，符合院感相关要求； | 通用 | 个